# 2023全国大学生物理实验竞赛实验报告

# 基于范德堡法的NaCl溶液

# 电导率测量和应用

背景介绍

电导率是表征物质传输电流能力强弱的一种物理量，根据欧姆定律，电导率定义为电流密度和电场强度的比率。电解质溶液导电是由于溶液中带有正负电荷的离子在电场作用下定向运动而形成的。电导率作为溶液导电特性的重要指标，在海洋环境监测、食品加工、化学工程、微电子行业、生物制药等领域都有着广泛的应用。

常规的液体电导率测量，一般使用二电极法、四电极法、电容法。但由于二电极法、四电极法的极化现象较明显，容易造成电极表面污染，因而测量的误差较大。此外，为了避免引入过长的导线电阻，二电极法在日常生活使用中存在诸多不便；而电容法加工维护要求较高。本项目采用范德堡法（装置如图1所示）由于采用了激励电极与感应电极相分离的形式，不仅可以克服以上二电极法的种种缺点，还有着电解池常数易于测量、精度高、操作简单等优点。

赛题理解

解读该题目，该题的重点有两个方面：

(1) 制作测量装置，测量特定物质电导率

我们将特定物质选定为氯化钠溶液，将原本用于测量固体电导率的范德堡法用来测量氯化钠溶液的电导率，制作了测量装置。氯化钠作为最普遍的盐溶液，能较好的体现盐溶液的物理化学共性，将其作为研究基础，可为探究其他盐溶液提供广泛的思路与方向。该装置操作方法简单，测量结果误差较小。本实验取得了良好的效果。

(2) 制作应用装置

在测得氯化钠溶液的电导率后，我们利用其导电特性制作了模拟法测静电场实验装置，实现了不同电解质溶液下的电场分布的探究，同时开发了人机交互式测量绘图面板。由于配置的氯化钠溶液的电导率低，溶液的均匀性好，实验效果较稳定，推广性较强。

系统设计目标

■ 范德堡法测量氯化钠溶液电导率：

(1) 能够测量氯化钠溶液的电导率，且测量精度较好，装置稳定；

(2) 能实现数字化读数，利用程序直接读出液体电导率；

(3) 能够探究不同激励电压、不同激励电流频率等物理量对氯化钠溶液电导率测量结果的稳定性；

(4) 简化测量流程，增强其实用性。

■ 探究不同介质溶液对电场形成的影响：

(1) 能够利用氯化钠溶液替代掉原装置的导体面，减少电极与导体面的磨损；

(2) 直观形象地测绘静电场；

(3) 实现实时定位等势圆坐标，简化读数和描绘等势圆，提高测绘的精度；

(4) 以浓度为桥梁，搭建起电导率和质量分数的关系，探索不同介质对电势分布的影响。

测量液体导电性装置原理与实现

4.1 理论原理

4.1.1 Van Der Pawn基本原理

Van Der Pawn法是一种利用交流电场测量电解质溶液电导率的方法，具有测量精度高、操作简便、干扰小等优点。该方法的基本原理是：将待测电解质溶液置于圆柱形电导率池中，使电解质溶液的高度保持为h，如图1a所示。4根细金属电极沿溶液柱中轴平行排列，均匀围绕电导池。在相邻两根电极 1、电极4上施加交流激励电流，在电导池内部形成稳定变化的电场分布，如图1b所示，此时测量剩余2根电极2、电极3上的交流响应电压，根据范德堡原理，可得

(1)

其中，为溶液电导率；为金属电极高度；定义为溶液的当量电阻，等于2、3电极交流响应电压与1、4电极交流激励电流的比值，即；同理，可得。

对于电极对称的电导池，,溶液电导率以及电导池常数公式可由式(1)演化为

(2)

其中，为溶液电阻。

由于溶液电导率为溶液电导与电导池常数的乘积，溶液电导为溶液电阻的倒数，因此，由式(2)可得到电导池常数的计算式，其中单位为cm-1。

(3)

图 1 (a)Van Der Pawn结构示意图和(b)范德堡结构电场分布图

由式(3)可看出，范德堡法电导池常数只需测量金属电极高度h即可得到。实际测量时，在相邻两根电极上施加已知值的激励电流，测量其他两根电极间的电压，可得出等效电阻以及溶液电导，由于电导池常数已知，从而可得到溶液的电导率值。

4.1.2 溶液极化和双电层效应

在电解质溶液中通入交流电时，电极棒和溶液中会发生复杂的电化学反应。电路图如下所示。

图 2(a)电子移动示意图和(b)等效电路图

溶液会因为交流电场的存在而发生极化；电极棒上会存在超电势和电化学极化；电极棒与电解质的交界处，还会存在界面接触电阻和双电层，二者在电路中属于并联关系。其中介质极化、超电势、电化学极化和接触电阻，对实验影响微小，因此可以忽略掉。

同样的，由于电子与离子不能直接交换电荷，在界面处形成带电的两个平面，为双电层，本质上是相当于一个电容，其阻抗为

(4)

其中总阻抗为

(5)

图 3简化电路图

由公式可以看出，交流电的频率越大，其阻抗对测量的影响越小。实验中，要尽可能的减少双电层对实验的影响，因此，在实验中要采用高频交流电。最终，电路可以简化为如图3所示。

4.1.3 温度校正系数

由于在实际测量过程中，不同温度下对应的溶液电导率的值有较大差异，因此在测量时还需要测量环境的温度，来对电导率进行温度补偿的修正。

通过查阅文献，温度校正系数可以用（6）式来表示

（6）

其中，为摄氏温度，在10-36℃之间有效。

最终，25℃下的电导率可以表示为

（7）

4.2电导率测量的仿真APP开发

4.2.1仿真软件的选择

COMSOL Multiphysics软件是一款多物理场仿真软件，基于有限元方法，通过求解偏微分方程(单场)或偏微分方程组(多场)来实现真实物理现象的仿真。用来分析电磁学、结构力学、声学、流体流动、传热和化工等众多领域的实际工程问题。所以我们使用COMSOL软件来仿真不同电导率浓度下电场分布情况和求解对应电导率下溶液电阻值，并验证范德堡法测溶液电导率的可行性。

4.2.2仿真的过程

步骤1，设置参数：

a.装置几何属性；外侧大圆代表电导池部分，四个小圆形代表四个电极棒，可以通过调整仿真APP面板中的几何参数来改变装置的几何属性，其中电导池高度设置为0.005m，半径为0.17m，电极棒半径0.001m。

b.电极和溶液的物理属性；打开App中可调参数，选择“电极物理属性”“溶液物理属性”进行调整。

c.信号发生器的输出频率和电压；调整参数面板中“信号发生器”模块，使输入信号为正弦波，由(8)式来实现

(8)

其中A为电压振幅，ω为角频率；实现在其中相邻两个电极上施加交流信号源，在另外两根电极通过使用“电路”接口中“电压表”功能来实现测量响应电压大小。

步骤2，计算得出结果：

设置好相应参数，点击“计算”按钮，可得到电场线和电势的分布图，如图4所示。点击输出面板，可得到对应的电导率值和溶液内电场电势分布动态图，如图5所示。

图 4(a)输出结果和(b)电极溶液物理性质

电势分布图(如图5所示)：

图 5 25 mS/cm的NaCl溶液电势分布图

4.3装置组成部分

4.3.1电导池

图 6 (a)电导池实物图和(b)建模图

根据对称性，利用亚克力板搭建内径17cm，外径18cm和高3.5cm的圆柱体，通过在盖子对称位置上开4个2mm电极孔，并通过热熔胶来固定四个铜电极棒，防止其滑动。具体装置如图6所示。

图 7 (a)电路图设计和(b)双刀双掷开关

根据范德堡法，在测量过程中需要反复插拔电极，更换其位置，来测量不同位置电阻，求得平均电阻。在此过程中，会产生气泡，进而会影响电压电流的测量。为了避免气泡的影响，我们通过巧妙的使用双刀双掷开关，利用换向开关改变电流输入端和电压输出端来完成相应电路设计。设计具体电路如图7所示。

4.3.2基于Python-OpenCV的测绘方法

通过利用电脑外接摄像头和Python-OpenCV相关模块来进行实时图像处理。在控制界面，点击“运行”，调用摄像头，通过鼠标点击探针的位置，此时程序自动记录下点击位置处的像素坐标。

而像素坐标系与实际坐标系的坐标原点和比例尺并不相同，因此需要利用像素坐标系和实际坐标系的缩放和旋转关系，进行矩阵变化，旋转缩放矩阵如9式所示，便可得到相应电压的实际坐标。

（9）

其中为缩放因子，通过三个定标点可以求出；为两坐标系之间的旋转角度，通过两个点的实际坐标和像素坐标的关系求出。具体代码详见附录1、2。

4.3.3各部分组成装置价格

| 图片 | 名称 | 数目 | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 铜电极棒 | 4 | 12.0 |
|  | W75钨铜合金电极 | 4 | 16.2 |
|  | 标准电导率液 | 5 | 225.0 |
|  | 贴纸 | 1 | 12.0 |
|  | 亚克力板 | 若干 | 120.0 |
|  | PVC板 | 若干 | 36.0 |
|  | 滑轨+滑块 | 1 | 7.0 |
|  | 转向开关 | 4 | 24.0 |
|  | 电脑外接摄像头 | 1 | 150.0 |
| 总金额 |  |  | 602.2 |

实验探究及结果分析

图 8实验流程图

5.1实验流程

图 9装置准确性与稳定性验证思维导图

5.2装置准确性与稳定性的验证

5.2.0 电导率装置准确性测量数据

为了验证该装置的准确性，分别测量了5 mS/cm、10 mS/cm、15 mS/cm、20 mS/cm、25 mS/cm、30 mS/cm标准电导率液，数据如表1所示。

表 1准确性测量数据

| 标准液电导率 /mS·cm(-1) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电流1/mA | 6.4 | 10.8 | 14.5 | 18.8 | 22.3 | 24.3 |
| 电压1/V | 0.571 | 0.479 | 0.439 | 0.418 | 0.395 | 0.350 |
| 电流2/mA | 5.8 | 10.3 | 14.8 | 19.3 | 22.2 | 24.4 |
| 电压2/V | 0.513 | 0.465 | 0.462 | 0.436 | 0.405 | 0.365 |
| 电流3/mA | 5.9 | 10.5 | 14.9 | 18.5 | 23.8 | 25.0 |
| 电压3/V | 0.533 | 0.473 | 0.448 | 0.424 | 0.421 | 0.371 |
| 电流4/mA | 5.8 | 10.6 | 13.6 | 18.6 | 22.8 | 23.9 |
| 电压4/V | 0.523 | 0.477 | 0.392 | 0.416 | 0.419 | 0.354 |

图10标准值与测量值对比图

通过计算绘图，如图10所示，发现各测量值较好的分布在标准电导率值附近。

图11百分误差图

分析其百分误差，发现最大百分误差不超过3%，因此可以认为，本装置测量准确度高，可较好的应用于溶液电导率值的测量。

5.2.1不同激励频率下标准溶液电导率测定数据

为探究激励源频率对电导率的测量影响，在激励源频率为25Hz、250Hz、2500Hz的不同量级下，测量电导率值为25 mS/cm的标准电导率溶液。进行多次重复实验，记录每次实验数据。

表2不同激励频率下标准溶液测量结果

| 频率 | 25Hz | 250Hz | 2500Hz |
| --- | --- | --- | --- |
| 电压1/V | 0.398 | 0.420 | 0.399 |
| 电流1/mA | 21.60 | 23.30 | 22.70 |
| 电压2/ V | 0.402 | 0.410 | 0.382 |
| 电流2/ mA | 21.30 | 22.40 | 21.60 |
| 电压3/ V | 0.398 | 0.414 | 0.387 |
| 电流3/ mA | 21.30 | 22.40 | 22.80 |
| 电压4/ V | 0.406 | 0.406 | 0.404 |
| 电流4/ mA | 21.60 | 22.20 | 22.30 |
| 电压5/ V | 0.392 | 0.389 | 0.408 |
| 电流5/ mA | 21.90 | 22.20 | 22.30 |

图 12不同激励源频率下溶液电导率理论值与实验值对比图

a.理论与实验对比图

理论与实验对比表

表3不同激励源频率下标准溶液电导率理论值与实验值对比表

| 激励源频率/Hz | 25 | 250 | 2500 |
| --- | --- | --- | --- |
| 理论电导率/mS∙cm-1 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 实验测量电导率/mS∙cm-1 | 23.74 | 24.29 | 24.83 |
| 相对误差% | 5.03 | 2.86 | 0.66 |

激励源频率对电导率的测量影响结论：

不同量级的激励源频率所测量的电导率趋势相同，故激励源频率的量级对电导率的测量影响较小。

5.2.2不同激励源电压下标准溶液电导率测定数据

为探究激励源电压对电导率的测量影响，在激励源电压为5 Vpp、10 Vpp、15 Vpp、20 Vpp的不同梯度下，测量电导率值为25 mS/cm的标准电导率溶液。进行多次重复实验，记录每次实验数据。

表4不同电源电压下标准溶液测量结果

| 交流电源 电压 | 5Vpp | 10Vpp | 15Vpp | 20Vpp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压1/V | 0.090 | 0.186 | 0.298 | 0.395 |
| 电流1/mA | 5.00 | 10.50 | 16.40 | 22.30 |
| 电压2/ V | 0.084 | 0.188 | 0.290 | 0.405 |
| 电流2/ mA | 5.00 | 10.50 | 16.40 | 22.30 |
| 电压3/ V | 0.087 | 0.170 | 0.292 | 0.421 |
| 电流3/ mA | 5.00 | 10.50 | 16.40 | 22.30 |
| 电压4/ V | 0.092 | 0.188 | 0.286 | 0.419 |
| 电流4/ mA | 5.00 | 10.50 | 16.40 | 22.30 |
| 电压5/ V | 0.081 | 0.175 | 0.268 | 0.423 |
| 电流5/ mA | 5.00 | 10.50 | 16.40 | 22.30 |

a.理论与实验对比图

图 13不同激励源电压下标准溶液电导率理论值与实验值对比图

理论与实验对比表

表5不同激励源电压下标准溶液电导率理论值与实验值对比表

| 激励源电压/Vpp | 5 | 10 | 15 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 理论电导率/mS∙cm-1 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 实验测量电导率/mS∙cm-1 | 24.52 | 24.61 | 24.65 | 24.57 |
| 相对误差% | 1.89 | 1.54 | 1.40 | 1.72 |

b.激励源频率对电导率的测量影响结论：

不同激励源电压梯度下所测量的电导率趋势相同，故激励源电压梯度对电导率的测量影响较小。

5.2.3不同电极材料下标准溶液电导率测定数据

选用了钨铜，铜，不锈钢三种电极材料，进行多次重复实验，记录每次实验数据。

表 6不同电极材料下标准溶液测量结果

| 电极材料 | 钨铜 | 铜 | 不锈钢 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电压1/V | 0.471 | 0.415 | 0.395 |
| 电流1/mA | 26.60 | 23.40 | 22.30 |
| 电压2/ V | 0.449 | 0.430 | 0.405 |
| 电流2/ mA | 26.60 | 23.40 | 22.30 |
| 电压3/ V | 0.455 | 0.403 | 0.421 |
| 电流3/ mA | 26.60 | 23.40 | 22.30 |
| 电压4/ V | 0.446 | 0.406 | 0.419 |
| 电流4/ mA | 26.60 | 23.40 | 22.30 |
| 电压5/ V | 0.465 | 0.408 | 0.422 |
| 电流5/ mA | 26.60 | 23.40 | 22.30 |

图 14不同电极材料下溶液电导率理论值与实验值对比图

三种材料测量结果对比图

三种电极材料测量结果理论与实验对比表

表7不同电极材料下溶液电导率理论值与实验值对比表

| 电极材料 | 钨铜 | 铜 | 不锈钢 |
| --- | --- | --- | --- |
| 理论电导率/mS∙cm-1 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 实验测量电导率/mS∙cm-1 | 24.85 | 24.89 | 24.88 |
| 相对误差% | -0.60 | -0.46 | -0.50 |

b.实验结论

根据测量结果可知，在5-30 mS/cm范围内3种电极材料测量得到的结果基本一致，可认为电极材料对电导率测量范围不敏感。

5.2.4不同电极高度下NaCl溶液电导率测定数据

选用了电导池常数为0.15，0.22，0.44即电极高度分别为15mm，10mm，5mm的电导池，进行多次重复实验，记录每次实验数据。

表8不同电极高度下溶液测量结果

| 电极 高度 | 15mm | 10mm | 5mm |
| --- | --- | --- | --- |
| 电压1/V | 0.397 | 0.422 | 0.399 |
| 电流1/mA | 21.50 | 23.40 | 22.60 |
| 电压2/ V | 0.403 | 0.415 | 0.382 |
| 电流2/ mA | 21.50 | 23.40 | 22.60 |
| 电压3/ V | 0.398 | 0.414 | 0.389 |
| 电流3/ mA | 21.50 | 23.40 | 22.60 |
| 电压4/ V | 0.405 | 0.406 | 0.404 |
| 电流4/ mA | 21.50 | 23.40 | 22.60 |
| 电压5/ V | 0.392 | 0.389 | 0.413 |
| 电流5/ mA | 21.50 | 23.40 | 22.60 |

图 15不同电导池高度下溶液电导率理论值与实验值对比图

a．三种电导池常数测量结果对比图

三种电导池常数测量结果理论与实验对比表(以25 mS/cm电导率下的NaCl溶液为例)

表9不同电导池高度下溶液电导率理论值与实验值对比表

| 电导池常数 | 0.15 | 0.22 | 0.44 |
| --- | --- | --- | --- |
| 理论电导率/mS∙cm-1 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 实验测量电导率/mS∙cm-1 | 24.71 | 24.82 | 24.84 |
| 相对误差% | -1.06 | -0.67 | -0.43 |

b.实验结论

根据测量结果可知，在5-30 mS/cm范围内3种范德堡法电导池常数测量得到的结果基本一致，可认为电导池常数对电导率测量范围不敏感。

5.3 探究NaCl溶液的电导率随质量分数变化规律

5.3.1 实验原始数据

在控制其他变量相同且适宜的条件下，根据5.1的实验步骤，逐步改变NaCl溶液的质量分数，范围从0%到15%，每次增加1%，依次测量了五次每个梯度下溶液的电导率，具体数据如表10所示。

表 10 不同质量分数下NaCl溶液电导率测量值

| 质量分数1% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电流1/mA | 12.46 | 12.36 | 12.13 | 12.13 | 12.10 |
| 电压1/V | 0.325 | 0.321 | 0.317 | 0.317 | 0.315 |
| 电流2/mA | 12.58 | 12.78 | 12.6 | 12.55 | 12.4 |
| 电压2/V | 0.323 | 0.327 | 0.322 | 0.322 | 0.317 |
| 电流3/mA | 12.56 | 12.73 | 12.58 | 12.52 | 12.41 |
| 电压3/V | 0.323 | 0.326 | 0.322 | 0.321 | 0.318 |
| 电流4/mA | 12.33 | 12.1 | 12.09 | 12.07 | 12.06 |
| 电压4/V | 0.324 | 0.316 | 0.315 | 0.315 | 0.314 |
| 液面高度/mm | 5.00 | 4.98 | 4.99 | 4.97 | 5.01 |
| 质量分数2% |  |  |  |  |  |
| 电流1/mA | 20.2 | 20.1 | 20.2 | 20.1 | 20.2 |
| 电压1/V | 0.285 | 0.279 | 0.282 | 0.278 | 0.282 |
| 电流2/mA | 20.3 | 20.4 | 19.4 | 20.4 | 19.3 |
| 电压2/V | 0.287 | 0.282 | 0.261 | 0.282 | 0.258 |
| 电流3/mA | 20.5 | 19.6 | 20.2 | 19.4 | 20 |
| 电压3/V | 0.287 | 0.263 | 0.283 | 0.26 | 0.278 |
| 电流4/mA | 19.5 | 20.2 | 20 | 20.3 | 20 |
| 电压4/V | 0.262 | 0.283 | 0.279 | 0.282 | 0.278 |
| 液面高度/mm | 4.99 | 4.98 | 4.99 | 4.97 | 5.01 |
| 质量分数3% |  |  |  |  |  |
| 电流1/mA | 28.2 | 28.5 | 27 | 27 | 26.8 |
| 电压1/V | 0.266 | 0.27 | 0.256 | 0.256 | 0.253 |
| 电流2/mA | 28.1 | 27 | 27.1 | 28.1 | 27.9 |
| 电压2/V | 0.265 | 0.245 | 0.243 | 0.267 | 0.263 |
| 电流3/mA | 29.6 | 27.4 | 26.6 | 27 | 27.1 |
| 电压3/V | 0.279 | 0.258 | 0.253 | 0.244 | 0.245 |
| 电流4/mA | 27.8 | 27.1 | 27.7 | 28.6 | 27.3 |
| 电压4/V | 0.253 | 0.257 | 0.263 | 0.27 | 0.256 |
| 液面高度/mm | 5.00 | 5.01 | 4.99 | 5.03 | 5.01 |
| 质量分数4% |  |  |  |  |  |
| 电流1/mA | 39.5 | 39.6 | 41.3 | 40 | 39.3 |
| 电压1/V | 0.286 | 0.285 | 0.298 | 0.282 | 0.282 |
| 电流2/mA | 42.4 | 41.9 | 39.5 | 39.2 | 40.2 |
| 电压2/V | 0.306 | 0.302 | 0.284 | 0.281 | 0.282 |
| 电流3/mA | 39.4 | 40.8 | 40.5 | 41.6 | 41 |
| 电压3/V | 0.285 | 0.287 | 0.285 | 0.298 | 0.295 |
| 电流4/mA | 40.8 | 39.5 | 41.6 | 39.4 | 39.3 |
| 电压4/V | 0.287 | 0.285 | 0.299 | 0.283 | 0.283 |
| 液面高度/mm | 4.97 | 5.02 | 4.99 | 4.97 | 5.01 |
| 质量分数5% |  |  |  |  |  |
| 电流1/mA | 42.8 | 42.7 | 43.1 | 42.4 | 42.5 |
| 电压1/V | 0.256 | 0.256 | 0.254 | 0.256 | 0.256 |
| 电流2/mA | 44 | 43.1 | 42.6 | 44.2 | 42.8 |
| 电压2/V | 0.254 | 0.255 | 0.256 | 0.266 | 0.253 |
| 电流3/mA | 44.3 | 44.4 | 44 | 42.9 | 44.2 |
| 电压3/V | 0.266 | 0.266 | 0.265 | 0.253 | 0.267 |
| 电流4/mA | 41.6 | 42.9 | 42.5 | 42.7 | 42.4 |
| 电压4/V | 0.251 | 0.255 | 0.256 | 0.257 | 0.256 |
| 液面高度/mm | 5.01 | 4.98 | 4.99 | 4.97 | 5.01 |
| 质量分数6% |  |  |  |  |  |
| 电流1/mA | 45.4 | 45.3 | 45.4 | 45.2 | 45.3 |
| 电压1/V | 0.233 | 0.232 | 0.233 | 0.232 | 0.233 |
| 电流2/mA | 46.1 | 47.3 | 46 | 47.8 | 45.9 |
| 电压2/V | 0.23 | 0.242 | 0.23 | 0.245 | 0.23 |
| 电流3/mA | 47.1 | 46.1 | 47.5 | 46.2 | 47.2 |
| 电压3/V | 0.242 | 0.23 | 0.244 | 0.231 | 0.243 |
| 电流4/mA | 45.3 | 45.5 | 45.2 | 45.5 | 45.1 |
| 电压4/V | 0.233 | 0.233 | 0.233 | 0.233 | 0.232 |
| 液面高度/mm | 5.00 | 4.99 | 4.99 | 4.97 | 4.98 |
| 质量分数7% |  |  |  |  |  |
| 电流1/mA | 48.4 | 48.7 | 48.6 | 48.9 | 48.9 |
| 电压1/V | 0.227 | 0.228 | 0.227 | 0.228 | 0.227 |
| 电流2/mA | 48.3 | 48.6 | 48.6 | 48.8 | 48.9 |
| 电压2/V | 0.219 | 0.221 | 0.22 | 0.227 | 0.221 |
| 电流3/mA | 48.8 | 48.4 | 48.8 | 48.9 | 49.1 |
| 电压3/V | 0.229 | 0.227 | 0.229 | 0.227 | 0.229 |
| 电流4/mA | 48.4 | 48.5 | 48.5 | 48.9 | 48.6 |
| 电压4/V | 0.227 | 0.227 | 0.227 | 0.221 | 0.227 |
| 液面高度/mm | 4.99 | 4.98 | 4.99 | 4.97 | 5.01 |
| 质量分数8% |  |  |  |  |  |
| 电流1/mA | 50.8 | 50.9 | 51 | 51 | 51.1 |
| 电压1/V | 0.208 | 0.208 | 0.208 | 0.208 | 0.209 |
| 电流2/mA | 50.7 | 51.1 | 51 | 51 | 51.2 |
| 电压2/V | 0.203 | 0.204 | 0.204 | 0.203 | 0.204 |
| 电流3/mA | 50.9 | 50.8 | 50.7 | 50.8 | 51 |
| 电压3/V | 0.208 | 0.208 | 0.208 | 0.208 | 0.209 |
| 电流4/mA | 50.7 | 50.9 | 50.6 | 51 | 50.9 |
| 电压4/V | 0.208 | 0.208 | 0.207 | 0.208 | 0.208 |
| 液面高度/mm | 4.98 | 4.98 | 4.99 | 4.97 | 5.01 |
| 质量分数9% |  |  |  |  |  |
| 电流1/mA | 52.1 | 52.3 | 52.4 | 52.3 | 52.6 |
| 电压1/V | 0.196 | 0.196 | 0.197 | 0.196 | 0.197 |
| 电流2/mA | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.3 | 57.6 |
| 电压2/V | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0.213 | 0.214 |
| 电流3/mA | 53.9 | 54 | 53.9 | 53.8 | 53.9 |
| 电压3/V | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 |
| 电流4/mA | 52 | 52.3 | 52.1 | 52.2 | 52.4 |
| 电压4/V | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.197 |
| 液面高度/mm | 5.00 | 4.98 | 4.99 | 5.00 | 5.01 |
| 质量分数10% |  |  |  |  |  |
| 电流1/mA | 53.1 | 53.9 | 54 | 54.1 | 54.2 |
| 电压1/V | 0.187 | 0.189 | 0.189 | 0.189 | 0.189 |
| 电流2/mA | 57.4 | 57.9 | 58.1 | 58.2 | 58.1 |
| 电压2/V | 0.2 | 0.2 | 0.201 | 0.201 | 0.201 |
| 电流3/mA | 54.4 | 54.7 | 54.9 | 55 | 54.8 |
| 电压3/V | 0.192 | 0.192 | 0.193 | 0.193 | 0.192 |
| 电流4/mA | 53.6 | 53.9 | 53.9 | 54.1 | 53.9 |
| 电压4/V | 0.189 | 0.189 | 0.188 | 0.189 | 0.189 |
| 液面高度/mm | 5.00 | 5.00 | 4.99 | 4.97 | 5.01 |
| 质量分数11% |  |  |  |  |  |
| 电流1/mA | 53.7 | 53.5 | 53.8 | 54.3 | 55.1 |
| 电压1/V | 0.171 | 0.17 | 0.171 | 0.172 | 0.174 |
| 电流2/mA | 54.3 | 54.5 | 54.8 | 55.7 | 56.1 |
| 电压2/V | 0.169 | 0.17 | 0.171 | 0.173 | 0.174 |
| 电流3/mA | 54.8 | 54.7 | 55.1 | 54.7 | 55.8 |
| 电压3/V | 0.174 | 0.174 | 0.175 | 0.173 | 0.177 |
| 电流4/mA | 53.8 | 54.2 | 54.1 | 54.7 | 55.1 |
| 电压4/V | 0.171 | 0.172 | 0.171 | 0.173 | 0.174 |
| 液面高度/mm | 5.00 | 5.00 | 4.99 | 4.97 | 5.01 |
| 质量分数12% |  |  |  |  |  |
| 电流1/mA | 55.4 | 55.7 | 55.7 | 56 | 55.7 |
| 电压1/V | 0.168 | 0.169 | 0.168 | 0.169 | 0.168 |
| 电流2/mA | 58.8 | 59.2 | 59.1 | 59.2 | 59.1 |
| 电压2/V | 0.177 | 0.178 | 0.177 | 0.177 | 0.177 |
| 电流3/mA | 56.4 | 56.5 | 56.5 | 56.6 | 56.5 |
| 电压3/V | 0.172 | 0.171 | 0.171 | 0.172 | 0.171 |
| 电流4/mA | 55.5 | 55.2 | 55.5 | 55 | 54.7 |
| 电压4/V | 0.169 | 0.168 | 0.168 | 0.166 | 0.165 |
| 液面高度/mm | 5.00 | 4.98 | 5.00 | 4.97 | 5.01 |
| 质量分数13% |  |  |  |  |  |
| 电流1/mA | 57.1 | 57.5 | 57.4 | 57.6 | 57.7 |
| 电压1/V | 0.162 | 0.162 | 0.162 | 0.162 | 0.162 |
| 电流2/mA | 60 | 60.3 | 60.3 | 60.5 | 60.5 |
| 电压2/V | 0.169 | 0.169 | 0.169 | 0.169 | 0.169 |
| 电流3/mA | 57.1 | 57.1 | 57.2 | 57.4 | 57.6 |
| 电压3/V | 0.162 | 0.162 | 0.162 | 0.162 | 0.163 |
| 电流4/mA | 57.1 | 57.3 | 57.5 | 57.6 | 57.6 |
| 电压4/V | 0.162 | 0.162 | 0.162 | 0.162 | 0.163 |
| 液面高度/mm | 5.00 | 5.00 | 4.99 | 4.97 | 5.01 |
| 质量分数14% |  |  |  |  |  |
| 电流1/mA | 59.7 | 59.8 | 60 | 59.9 | 59.9 |
| 电压1/V | 0.163 | 0.163 | 0.163 | 0.163 | 0.163 |
| 电流2/mA | 62.2 | 62.4 | 62.2 | 62.3 | 62.3 |
| 电压2/V | 0.169 | 0.169 | 0.169 | 0.169 | 0.168 |
| 电流3/mA | 57.6 | 57.8 | 57.8 | 57.9 | 57.4 |
| 电压3/V | 0.158 | 0.158 | 0.158 | 0.158 | 0.157 |
| 电流4/mA | 59.2 | 59.3 | 59.4 | 59.2 | 58.9 |
| 电压4/V | 0.162 | 0.162 | 0.162 | 0.161 | 0.16 |
| 液面高度/mm | 4.97 | 4.98 | 4.99 | 4.97 | 5.01 |
| 质量分数15% |  |  |  |  |  |
| 电流1/mA | 58.5 | 58.8 | 59 | 59.2 | 59.1 |
| 电压1/V | 0.154 | 0.154 | 0.154 | 0.154 | 0.154 |
| 电流2/mA | 62.6 | 62.6 | 62.6 | 62.8 | 62.8 |
| 电压2/V | 0.163 | 0.163 | 0.163 | 0.163 | 0.163 |
| 电流3/mA | 59.4 | 59.7 | 59.7 | 59.9 | 59.9 |
| 电压3/V | 0.156 | 0.157 | 0.157 | 0.157 | 0.157 |
| 电流4/mA | 58.4 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 |
| 电压4/V | 0.153 | 0.154 | 0.154 | 0.153 | 0.153 |
| 液面高度/mm | 5.00 | 4.98 | 4.97 | 4.97 | 5.01 |

5.3.2 实验结果分析

通过计算，得到每个NaCl溶液质量分数对应下的平均电导率值，具体如表11所示。

表 11 NaCl溶液电导率随质量分数下装置测量值

| 质量分数% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电导率值 | 17.0 | 31.9 | 47.0 | 61.5 | 73.6 |
| 质量分数% | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 电导率值 | 86.3 | 94.9 | 108 | 117 | 126 |
| 质量分数% | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 电导率值 | 139 | 146 | 156 | 162 | 168 |

真实值通过DDS-609号电导率测量仪来测量，具体结果如表12所示。

表 12 NaCl溶液在不同质量分数下电导率仪测量值

| 质量分数% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电导率值 | 17.5 | 33.0 | 49.0 | 64.0 | 76.0 |
| 质量分数% | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 电导率值 | 90.2 | 98.4 | 114.5 | 123.7 | 131.1 |
| 质量分数% | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 电导率值 | 143.6 | 153.1 | 155.3 | 164.8 | 174.5 |

图 16电导率测量值拟合曲线

通过绘图，得到NaCl溶液电导率随质量分数的变化关系图

拟合曲线表达式为

(10)

以质量分数1%的溶液为例，其不确定度计算过程具体如下

a.直接测量量电压的A类不确定度

(11)

B类不确定度

(12)

直接测量结果的合成不确定度

(13)

(14)

b.直接测量量电流的A类不确定度

(15)

B类不确定度

(16)

直接测量结果的合成不确定度

(17)

(18)

c.直接测量量高度的A类不确定度

(19)

B类不确定度

(20)

直接测量结果的合成不确定度

(21)

(22)

d.间接测量量电导率不确定度

间接测量与直接测量量的函数关系为

(23)

不确定度公式:

(24)

(25)

(26)

其他质量分数下电导率的不确定度，如表13所示。

表 13不同质量分数下不确定度值

| 溶液种类 | 物理量 | A类 | B类 | 合成不确定度 | 电导率间接测量不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 质量分数 1% | 高度/mm | 0.00806 | 0.00577 | 0.01 | 0.09 |
|  | 电流/mA | 0.05516 | 0.00577 | 0.06 |  |
|  | 电压/V | 0.00159 | 0.00058 | 0.002 |  |
| 质量分数 2% | 高度/mm | 0.00756 | 0.00577 | 0.01 | 0.11 |
|  | 电流/mA | 0.05146 | 0.00577 | 0.05 |  |
|  | 电压/V | 0.00118 | 0.00058 | 0.001 |  |
| 质量分数 3% | 高度/mm | 0.00756 | 0.00577 | 0.01 | 0.47 |
|  | 电流/mA | 0.26142 | 0.00577 | 0.26 |  |
|  | 电压/V | 0.00247 | 0.00058 | 0.003 |  |
| 质量分数 4% | 高度/mm | 0.01163 | 0.00577 | 0.01 | 0.31 |
|  | 电流/mA | 0.16730 | 0.00577 | 0.17 |  |
|  | 电压/V | 0.00144 | 0.00058 | 0.002 |  |
| 质量分数 5% | 高度/mm | 0.00912 | 0.00577 | 0.01 | 0.19 |
|  | 电流/mA | 0.06073 | 0.00577 | 0.06 |  |
|  | 电压/V | 0.00028 | 0.00058 | 0.001 |  |
| 质量分数 6% | 高度/mm | 0.00581 | 0.00577 | 0.01 | 0.18 |
|  | 电流/mA | 0.05585 | 0.00577 | 0.06 |  |
|  | 电压/V | 0.00021 | 0.00058 | 0.001 |  |
| 质量分数 7% | 高度/mm | 0.00756 | 0.00577 | 0.01 | 0.26 |
|  | 电流/mA | 0.09470 | 0.00577 | 0.09 |  |
|  | 电压/V | 0.00009 | 0.00058 | 0.001 |  |
| 质量分数 8% | 高度/mm | 0.00773 | 0.00577 | 0.01 | 0.25 |
|  | 电流/mA | 0.05512 | 0.00577 | 0.06 |  |
|  | 电压/V | 0.00017 | 0.00058 | 0.001 |  |
| 质量分数 9% | 高度/mm | 0.00581 | 0.00577 | 0.01 | 0.23 |
|  | 电流/mA | 0.04903 | 0.00577 | 0.05 |  |
|  | 电压/V | 0.00016 | 0.00058 | 0.001 |  |
| 质量分数10% | 高度/mm | 0.00773 | 0.00577 | 0.01 | 0.42 |
|  | 电流/mA | 0.14549 | 0.00577 | 0.15 |  |
|  | 电压/V | 0.00019 | 0.00058 | 0.001 |  |
| 质量分数11% | 高度/mm | 0.00773 | 0.00577 | 0.01 | 0.79 |
|  | 电流/mA | 0.28792 | 0.00577 | 0.29 |  |
|  | 电压/V | 0.00072 | 0.00058 | 0.001 |  |
| 质量分数12% | 高度/mm | 0.00838 | 0.00577 | 0.01 | 0.34 |
|  | 电流/mA | 0.04903 | 0.00577 | 0.05 |  |
|  | 电压/V | 0.00026 | 0.00058 | 0.001 |  |
| 质量分数13% | 高度/mm | 0.00773 | 0.00577 | 0.01 | 0.43 |
|  | 电流/mA | 0.10487 | 0.00577 | 0.11 |  |
|  | 电压/V | 0.00011 | 0.00058 | 0.001 |  |
| 质量分数14% | 高度/mm | 0.00853 | 0.00577 | 0.01 | 0.39 |
|  | 电流/mA | 0.05224 | 0.00577 | 0.05 |  |
|  | 电压/V | 0.00022 | 0.00058 | 0.001 |  |
| 质量分数15% | 高度/mm | 0.00926 | 0.00577 | 0.01 | 0.47 |
|  | 电流/mA | 0.09173 | 0.00577 | 0.09 |  |
|  | 电压/V | 0.00011 | 0.00058 | 0.001 |  |

5.6误差分析

通过分析，数据的误差存在四个来源。

一是电导池高度的测量。电导池高度是通过刻度尺，刻度尺分度值为0.1cm，且用人眼读误差较大，故对于电导池高度的测量存在一定影响。

二是配置标准溶液。标准电导率溶液的误差为±1%。

三是万用电表的精度。万用电表测量交流电压和交流电流的值存在一定误差。

四是环境误差。在实验操作时，由于环境干湿度等因素会导致溶液电导率发生变化。

图像定位在探究不同介质下电场分布的应用

6.1理论原理

根据大学物理实验中模拟法测绘静电场的相关原理(式27)，发现在不同介质下溶液的介电常数和电荷线密度不同，因此，在相同电压下描绘出的电场线分布不同，结合模拟法的实验思想，借助稳压恒流场来替代静电场，完成探究不同质量分数氯化钠溶液电场分布下的应用。

(27)

6.2基于Python-Opencv的开发面板

图 17面板示意图

为了使显示更加直观便捷，基于Python-Opencv的描点和绘图的源代码，开发出了如图17所示的一体化操作界面。

步骤1，定标；在描点前，先进行两个定标点的选择，第一个点在圆心处，第二个点在特定标记处，两点之间的距离为90.0mm，在界面定位点实际长度输入数值90。根据描绘处的等势圆的电压，在“输入电压/V”中由小到大依次输入“2”、“3”、“3.5”（可根据自己等势圆电压自主调整），“圆的个数”填“3”。

步骤2，描点；设置好以上参数后，点击“开始描点”按键。弹出视频弹窗后，移动滑块和转动旋钮，调整滑块，找到预设电压的位置，用鼠标点击该位置，软件系统将基于像素坐标和真实坐标的缩放和旋转关系9式，在面板上实时显示出该点的实际位置。

步骤3，画图；重复描点操作三轮后，点击界面“绘制图像”按钮，弹出等势圆图像（如图18）。

图 19实验流程图

图 18测绘图像

6.3实验流程

6.4探究结果

表 14测绘数据

| 溶液种类 | 质量分数0% |  | 质量分数1% |  | 质量分数2% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 坐标 | x/mm | y/mm | x/mm | y/mm | x/mm | y/mm |
| 等势圆1 | -12.6 | 0.6 | -2.5 | 12.4 | -1.3 | 9.5 |
|  | -10.3 | 8.3 | -8.7 | 9.3 | -0.7 | -12.4 |
|  | -0.9 | 10.9 | -11.8 | 3.1 | 7.5 | -8.2 |
|  | 5.2 | 9.4 | -9.9 | -7.1 | 8.8 | -1.0 |
|  | 0.6 | -10.3 | -7.1 | -10.3 | 8.8 | 3.6 |
|  | 6.9 | -6.9 | 5.4 | -9.1 | 4.6 | 8.2 |
|  | 8.3 | -1.7 | 9.9 | 9.9 | -11.1 | -6.5 |
|  | -15.5 | -23.2 | 13.1 | -0.6 | -11.4 | 7.8 |
| 等势圆2 | 1.4 | -25.5 | -17.4 | -33.6 | -33.9 | -19.3 |
|  | 20.0 | -16.3 | 7.8 | -35.7 | -39.2 | 0.7 |
|  | 25.2 | 2.6 | 30.1 | -15.8 | -30.0 | 20.2 |
|  | 15.7 | 20.3 | 30.8 | 19.6 | -2.9 | 34.3 |
|  | -23.5 | -13.5 | 17.7 | 24.6 | -7.8 | -38.8 |
|  | -26.6 | 4.9 | -30.5 | -25.2 | 22.8 | -30.4 |
|  | -19.8 | 17.5 | -38.5 | -2.5 | 33.9 | 0.0 |
|  | -30.6 | -28.6 | -24.6 | 20.2 | 30.0 | 13.4 |
| 等势圆3 | -37.2 | 4.6 | -35.4 | -45.4 | 64.9 | 30.0 |
|  | -18.0 | 34.9 | -50.3 | -19.9 | -64.9 | -31.3 |
|  | 6.6 | 40.4 | -42.6 | 21.8 | -71.8 | -3.3 |
|  | 28.6 | 30.9 | -29.2 | 40.1 | 72.5 | -0.7 |
|  | -6.0 | -41.8 | 1.9 | 46.0 | 73.1 | -31.3 |
|  | 18.3 | -34.1 | 23.0 | 40.7 | -66.9 | 24.2 |
|  | 39.8 | -7.4 | 37.6 | -56.2 | -47.6 | 49.6 |
|  | 36.1 | 18.0 | 60.3 | -29.8 | 50.9 | -59.1 |

根据以上数据，点击面板“绘制图像”按钮得出不同质量分数下NaCl溶液内电场分布。

图 19不同质量分数下NaCl溶液电场分布图

创新点

- 基于范德堡方法的电导池设计

激励电流与响应电压分离，有效避免极化；电导池常数由溶液高度确定,便捷准确测量电导率。

- 双刀双掷换向开关

避免插拔电极引起的气泡，通过换向开关即可改变电流输入端和电压输出端。

- 基于Python-Opencv的描点绘图方式

结合机器视觉接口函数，实现等势圆坐标的实时定位，客观描绘出电场分布，描点绘图更加便捷。

- 基于COMSOL仿真APP开发

通过COMSOL Multiphysics多物理场仿真软件，完成了可以改变多个参数的电导率测量APP的开发。

装置展望

该装置可运用于多个物理实验中：

- 基于范德堡方法的溶液电导率测量

根据范德堡法的基本原理，利用溶液电导率只跟高度有关的特性，通过测量其电阻值，来测量得到相关溶液的电导率。

- 采用交流电场代替静电场的测绘

当溶液在通入高频交流电时，其电解质不会发生强烈极化现象，因此根据测绘静电场的基本原理，可以测绘相关溶液中形成的“静电场”。

- 电势分布方法测量溶液介电常数

依据测绘静电场相关理论公式，只需测量得到相应电压，就可根据公式测量得到不同电导率浓度的介电常数。

(4) 基于范德堡的溶液浓度测量

利用OpenCV强大的视觉接口函数，代替繁琐的描点和计算平均半径，实现坐标的实时提取和描绘电场分布。

参考文献

[1] 林桢，张潇，魏佳莉等.基于范德堡法的溶液电导率绝对测量方法[J].计量学报，2015,36(02)：176-180.

[2] 万云霞，凌振宝，嵇艳鞠.模拟法描绘静电场实验方法[J].实验室研究与探索，2009,28(11)：31-33.

[3] 张福恒.静电唯一性定理的意义与应用[J].海南师范大学学报(自然科学版)，2008(02)：161-166.

[4] 王富咸，宋斌.范德堡法样品电极位置对测量结果的影响[J].稀有金属，1996,20(3)：3.

[5] 朱丽伟，边宇卓.模拟法描绘静电场实验的数据处理与分析[J].湖南工业职业技术学院学报，2021, 21 (05): 4-5.

[6] 赵延燕，张杨.基于范德堡原理测量液体电导率装置的设计与制作[J].电子世界，2020(22)：4.

[7] 吴旭冉，贾志军，马洪运等.电化学基础(I川)一双电层模型及其发展[J].储能科学与技术，2013,2(02)：152-156.

[8] 张治安，邓梅根，胡永达等.电化学电容器的特点及应用[J].电子元件与材料，2003(11)：1-5

[9] 程方锐，吕砚荻，张瑞杰等.静电场模拟描迹实验的误差分析和仪器改进[J].大学物理实验，2012,25(03)：103-106.

附录

1.Python-OpenCV坐标读取代码

import cv2

import cv2

import pandas as pd

import time

import os

# 创建一个空列表存放像素坐标

a = []

b = []

# 定义一个鼠标回调函数，当鼠标左键点击时，获取并保存像素坐标

def on_EVENT_LBUTTONDOWN(event, x, y, flags, param):

if event == cv2.EVENT_LBUTTONDOWN:

a.append(x)

b.append(y)

if len(a) > 3:

m = (len(a) - 4) // 8 + 1

n = ((len(a) - 4) % 8) +1

print("第{}轮 第{}个点".format(m, n))

print("x =", x, "y =", y)

# 打开摄像头

video = cv2.VideoCapture(0)

# 创建一个窗口，命名为"video"

cv2.namedWindow("video")

# 为窗口设置鼠标回调函数

cv2.setMouseCallback("video", on_EVENT_LBUTTONDOWN)

# 循环读取视频帧，并显示在窗口中

while True:

ret, frame = video.read()

cv2.imshow("video", frame)

c = cv2.waitKey(1)

# 如果按下ESC键，退出循环

if c == 27:

break

# 释放摄像头资源，并销毁所有窗口

video.release()

cv2.destroyAllWindows()

# 保存数据到csv文件中

data = [a, b]

data = pd.DataFrame(data, index=['x', 'y'])

data.to_csv('D:\\桌面\\sj.csv')

# 等待一秒

time.sleep(0.2)

os.system("start excel D:\\桌面\\sj.csv")

# 等待一秒

time.sleep(1)

os.system("start excel D:\\桌面\\sysj.xls")

2.画图代码

import pandas as pd

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

import matplotlib.patches as patches

#!!!每个圆的数据点不同 或者画出来的圆的数量记得每次要调整

n = 4  # 每个圆的数据点数量

m = 2  # 圆的数量

# 使用skiprows参数，跳过前四行

data = pd.read_excel("D:\\桌面\\sysj.xls", skiprows=3)

# iloc[:, 5:] 表示选取第六列及之后所有列的数据

x = data.iloc[0, 4:].values

y = data.iloc[1, 4:].values

# 删除x y数据中连续重复的值

x = x[np.concatenate(([True], x[1:] != x[:-1]))]

y = y[np.concatenate(([True], y[1:] != y[:-1]))]

# 将点坐标转换为二维数组

X = np.vstack([x, y]).T # 使用np.vstack()函数来垂直地堆叠x和y数组

# 删除X数组的最后一行

X = X[:-1]

# 转换为DataFrame并设置数据类型为float

X = pd.DataFrame(X).astype(float)

# 创建一个新的图形

fig, ax = plt.subplots()

# 设置标题和轴标签

plt.title('')

plt.xlabel('mm')

plt.ylabel('mm')

# 绘制数据点和拟合的圆

colors = ['r', 'g', 'b']  # 定义颜色列表

labels = ['C1', 'C2', 'C3']  # 定义标签列表

for i in range(m):

x = X.iloc[i*n:(i+1)*n, 0]

y = X.iloc[i*n:(i+1)*n, 1]

# 计算拟合圆的半径

R = np.mean(np.sqrt(x**2 + y**2))

R = round(R, 1)  # 保留一位小数

#print(f"{labels[i]}的圆心: 0, 0")

print(f"{labels[i]}的半径: {R}")

# 绘制拟合的圆

circle = patches.Circle((0, 0), R, fill=False, color=colors[i % len(colors)], label=labels[i])

ax.add_patch(circle)

# 绘制数据点

ax.scatter(x, y, color=colors[i % len(colors)])

# 添加注释来显示半径

plt.annotate(f"R: {R}", (0, -R), textcoords="offset points", xytext=(0,-10), ha='center', color=colors[i % len(colors)])

plt.axis('equal')  # 设置x轴和y轴的刻度一致

plt.legend()  # 显示图例

plt.grid(True)  # 显示网格线

plt.show()